Камеры greateyes

Для нового оптоволоконного спектрографа телескопа Zeiss-1000, спектрографа MMCS телескопа Zeiss-2000 и …. были приобретены камеры Greateyes ELSEi 2048 2048 BI DD MU2 на базе ПЗС детектора e2v CCD42-40 c обратной засветкой (BSI). Основной особенностью детектора является широкая полка максимума квантовой эффективности (85-95% а диапазоне от 400 до 850нм).

Камеры имеют термоэлектрическую систему охлаждения (TEC) с возможностью воздушного и жидкостного охлаждения радиатора. Производителем заявлен перепад температур между детектором и радиатором до 100°C, что позволяет упростить эксплуатацию по сравнению с камерами с азотным охлаждением, а также улучшить термостабилизацию детектора. Температура детектора порядка -120°C может быть достигнута при использовании чиллера с незамерзающим при отрицательных температурах теплоносителем.

Емкость пикселя составляет 150000e-. Система считывания использует 18-битные АЦП и имеет 2 канала, которые могут быть использованы одновременно.

Основные параметры камеры

| Usable pixels | 2048*2052 |
| --- | --- |
| Active image area | 27.6mm x 27.6mm |
| Puxel size | 13.5um x 13.5um |
| Full well capacity | 150000 e- |
| Typ. Read noise | 3.4 e- @ 50kHz 7.0 e- @ 1MHz 13.6 e- @ 3MHz |
| Dark current | 0.001 @ -90°C |
| Gain | 1 e-/ADU 2.94 e-/ADU High capacity mode for binning |

В оптической лаборатории ИНАСАН приобретенные камеры были протестированы для проверки соответствия фактических значений шума чтения и темнового тока значениям, предоставленным в test report-ах производителя. Тестирование проводилось на скорости считывания 50кГц и температурах детектора от -70 до -80°C. Время считывания при использовании двух выходов составляет порядка 42 секунд. За это время темновой ток вносит существенный вклад в суммарный шум и не позволяет оценить шум чтения напрямую, поэтому для оценки параметров на каждой камере были сняты темновые кадры длительностью от 0 до 3600 сек, после чего значения шумов были подобраны таким образом, чтобы полученные шумы наиболее правдоподобно описывались моделью, состоящей из неизменного для каждого выхода шума чтения и линейно нарастающего со временем темнового сигнала. Результаты тестирования представлены в таблице.

| Серийный номер | Выход | Шум чтения (e- rms) | Темновой ток (e-/px/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100316 | L | 3,23 | 0,0250 @-80°C |
|  | R | 4,91 | 0,0249 @-80°C |
| 100317 | L | 3,46 | 0,2197 @-70°C |
|  | R | 4,92 | 0,2181 @-70°C |
| 100330 | L | 2,53 | 0,0273 @-80°C |
|  | R | 3,57 | 0,0270 @-80°C |
| Manufacturer’s test report |  | 2,7-3,6 | 0.2 @-70°C 0.025 @-80°C |