В лаборатории ИНАСАН были измерены шумы чтения и темновой ток четырех камер GreatEyes ELSEi, трех с NIMO и 1 с AIMO детектором. Длительный процесс считывания кадра препятствует прямому измерению шума чтения методом вычитания двух BIAS кадров. Для измерения для каждой камеры были получены пары темновых кадров с экспозицией от 0с до 1ч, попарно вычтены, и шумы полученных разностей в зависимости от времени были подогнаны по методу наименьших квадратов под модель:

σ2=σread2+dc∗exp+Tread2

где σ — СКО шума разности кадров

σread – шум чтения

dc – темпновой ток

exp – длительность экспозиции

Tread – время считывания кадра

Были получены следующие значения шумов чтения и темнового тока:

| Камера | Тип | Охлаждение °C | Шум чтения e-r.m.s. | Темновой ток e-/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100316 | NIMO | -80 | 3,04 | 0,0236 |
| 100317 | NIMO | -70 | 3,52 | 0,2237 |
| 100330 | NIMO | -80 | 2,75 | 0,0296 |
| 100346 | AIMO | -60 | 3,64 | 0,0007 |